福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：血细胞分离机项目综合调研公告 |
| 2 | 调研报名时间：2026年8月12日至8月19日17：00 点 调研会时间：2026年8月20日下午15点 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 调研会现场提交纸质调研文件正本 1份，副本2份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（见福便利楼上三楼）办公室五

邮  编： 350014

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 血细胞分离机 | 1套 | 60 |

- 技术功能及服务要求

（一）：血细胞分离机

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血细胞分离机（1套） | 1.适用于临床患者血液细胞的选择性分离和血液细胞采集。 2.进行以下程序，并具备以下程序耗材注册证：外周血干细胞的采集、淋巴细胞的单采、CAR-T细胞制备的淋巴细胞采集、白细胞的去除、粒细胞采集、血浆置换、淋巴血浆置换、半全血置换、全血置换、复血小板血浆采集、血小板去除、红细胞的采集/去除、吸附治疗。 3.全中文操作系统，包括所有帮助信息:每步操作过程都有对应的帮助信息，提供软件和硬件升级服务。 4.采集分离方式：同时具有单针、双针连续性血流采集分离方式。 5.终产品收集方式：离心腔外收集，体积可调。 6.体外循环血量为≤200ml，也适用于低体重患者及儿童,具有体外循环量自动检测功能。 7.全血最小流速≤10ml/min，保证安全用于低体重患者及儿童。 8.具有独立抗凝泵，抗凝剂可自动控制；抗凝剂比例调整范围可调。 9.血小板/血浆采集：可一次采集两个治疗单位，白细胞污染率≤1×106。 10.干细胞采集CD34细胞效率≥85%，终产品红细胞混入率低于3%。 11.血浆置换效率≥87%。 12.具备血浆吸附治疗程序并具备吸附治疗耗材注册证，配合免疫吸附柱，可作免疫吸附治疗；可作低密度脂蛋白吸附分离去除。 13.屏幕/显示：具有液晶显示屏幕；可显示各处理对象处理血量、采集量、运行参数。 14.监测及报警：具备压力、空气、抗凝剂、漏血、温度监测及报警 。 15.具记忆功能，断电等原因中断后，故障排除后可继续以前的程序。 16.具备移动功能，配置万向轮，实现床旁治疗。 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请按照附件线上报名教程要求上传携带加盖公章的项目文件回执单（pdf格式）、产品彩页（pdf格式）、参与人员授权等相关授权（pdf格式）、厂家授权（pdf格式）、医疗器械注册证（pdf格式）、营业执照（pdf格式）、医疗器械经营许可证（pdf格式）、医疗器械生产许可证（pdf格式）、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）（pdf格式）。

2、论证会时提交相关材料纸质胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、提供能体现设备使用年限的有效证明，如设备铭牌等。

7、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

8、提供参数响应对比表。

9、以上所提供设备参数为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

10、报价单。

项目文件回执单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日