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（设备科）
第一部分 须知前附表
	序号
	主      要       内       容

	1
	项目名称：磁共振加速器维保服务项目综合调研公告

	2
	调研报名时间：2026年9月24日至10月9日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间）
调研会时间：2026年10月10日下午15点 
上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准

	3
	有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。
调研会现场提交纸质调研文件正本 1份，副本 2份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。



	4
	综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科

	5
	上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。

	6
	在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。



地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（见福便利楼上三楼）办公室五       
报名联系电话：0591-62752532   何


第二部分  具体要求
一、采购内容
	合同包
	名 称
	数量
	预算（万元）

	（一）
	磁共振加速器维保服务
	1年
	450



2、 技术功能及服务要求
（一）：磁共振加速器维保服务
	序号
	项目
	参考参数

	1
	磁共振加速器维保服务（1年）
	1. 设备名称及数量清单：Unity磁共振引导放射治疗系统1套
2. 保修类型：全保
3. Unity外围套件以及加速器主机部分:AgilityTM机头系统、控制系统、EPID剂量验证系统，CMM运动控制系统 ；Marlin 1.5T 磁共振影像引导部分：磁体、梯度系统、线圈、液氦以及治疗床系统配套Mosaiq网络系统软硬件、Monaco治疗计划系统软硬件；水冷机组；稳压电源,定位激光灯、对讲监控系统、射线监测系统。
4. 保修质量要求为设备生产厂家质保标准要求。
5. 维修人员要求：具备Unity直线加速器维修培训证书。
6. 维保服务供应商具有Unity直线加速器厂家、Monaco计划系统厂家针对本项目的售后维修授权书。
7. 本地化服务：在福建省有驻地工程师，为医院负责维修的工程师具备设备厂家培训的维修资质，为公司全职聘用职员。
8. 提供24小时800或400免费维修服务热线， 用户报修电话响应时间：1小时内，到达现场时间：8小时内。
9. 维保服务供应商所提供的备件必须是设备原厂认证的全新零备件，以满足设备运行要求，不会给设备带来安全隐患。
10. 保证加速管的维修和更换。
11. 一般故障平均修复时间（2）天（真空故障、磁体、冷头、失超除外），确保设备开机率达到95%以上。如未达到95%的开机率，每超出1天保修时间顺延2天。
12. 系统安全性更新：要求提供原厂不定期安全性升级更新服务。
13. 系统软件更新：要求提供系统软件的原厂非功能性升级服务。
14. 每年维保服务完成后，要求维保服务供应商提供年度维护服务报告，经医院确认后，完成验收。如当年度设备发生故障，未及时跟进处理，给使用科室造成不良后果，医院有权停止维保服务合同、停止支付剩余款项并要求赔偿。
15. 根据设备使用情况和医院要求，免费提供设备技术培训。


三、其他要求

四、调研说明
报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。
1、报名请按照附件线上报名教程要求上传携带加盖公章的项目文件回执单（pdf格式）、公司营业执照（pdf格式）、参与人员授权等相关授权（pdf格式）、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）（pdf格式）。
2、论证会时提交相关材料纸质胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。
3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。
4、提供业绩清单及近三年省内同类服务的中标书（若有）。
5、提供参数响应对比表。
6、以上所提供设备参数为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。
7、报价单。




项目文件回执单

	序号
	项目名称

	
	




公司名称：
联系人：　
联系电话：
公司盖章：

　　　　　　　　　　　　  　　　　    年　 月　 日　



